外部审核不符合项 (NC) 报告 审核类型：MDR CE 认证年度监督审核

NC-2026-01 (严重不符合 / Major) 涉及条款：ISO 14971:2019 第 7.1 条 / MDR 附录 I 第 3 条 不符合描述：审核员抽查了型号为 X-100 的高频电刀的风险管理文档（编号 RM-X100-02）。发现在最近一次的软件更新（版本 v2.1.0，涉及功率输出算法调整）后，制造商未能在风险分析（FMEA）中评估由于新算法导致输出功率异常波动的潜在风险。缺乏对新引入软件风险的识别和控制措施的客观证据。

NC-2026-02 (轻微不符合 / Minor) 涉及条款：MEDDEV 2.7/1 Rev 4 第 8 节 / MDR 附录 XIV 不符合描述：在抽查心脏起搏器电极导线的临床评价报告（CER-2025-V2）时，文献检索策略记录不完整。报告中列出了最终纳入的 15 篇临床文献，但未提供明确的文献纳入和排除标准（Inclusion/Exclusion Criteria），也未记录在 PubMed 等数据库中使用的具体布尔逻辑检索词，导致临床数据的收集过程无法完全复现。

NC-2026-03 (轻微不符合 / Minor) 涉及条款：MDR 第 83 条及附录 III 不符合描述：上市后监督（PMS）计划（PMS-PL-001）中，被动数据收集（如客诉）描述完善。但在主动数据收集（Proactive data gathering）部分，仅泛泛提及“将关注行业数据库”，未针对该特定高风险植入器械明确主动收集数据的具体方法、频率以及需要监控的具体临床指标，不符合 MDR 对 PMS 计划的详细要求。