# 医疗器械质量管理体系不符合项（NC）报告

## 1. 基本信息

**报告编号：** NC-2026-0323-001

**报告日期：** 2026年03月23日

**审核类型：** 内部审核

**审核部门：** 生产部、质量部

**审核员：** 张明、李华

**审核依据：** ISO 13485:2016、YY/T 0287-2017

## 2. 不符合项描述

### 2.1 不符合项类别

[ ] 严重不符合项

[x] 一般不符合项

[ ] 观察项

### 2.2 不符合事实描述

在2026年03月20日的内部审核中，发现以下不符合项：

1. **文件控制不符合项：**

生产车间使用的《无菌包装操作规程》（文件编号：SOP-PR-003，版本：V2.0）未按照文件控制程序要求进行定期评审。

该文件最近一次评审日期为2024年12月15日，已超过规定的12个月评审周期。

2. **记录控制不符合项：**

批号为20260315-001的产品灭菌记录中，操作人员签名栏存在空白。

灭菌参数监控记录未按要求进行双人复核确认。

3. **设备管理不符合项：**

关键生产设备（编号：EQ-007）的校准证书已过期（有效期至2026年02月28日）。

设备维护记录不完整，缺少3月份的预防性维护记录。

## 3. 不符合项分析

### 3.1 根本原因分析

1. **文件控制问题：**

文件管理员未建立有效的文件评审提醒机制

部门负责人对文件评审重要性认识不足

2. **记录控制问题：**

操作人员培训不到位，对记录完整性要求理解不深

质量监督人员日常检查频率不足

3. **设备管理问题：**

设备管理部门未建立有效的校准到期预警系统

维护计划执行缺乏有效监督

### 3.2 影响评估

**对产品质量的影响：** 中等风险

**对体系运行的影响：** 一般影响

**对法规符合性的影响：** 存在潜在不符合风险

## 4. 纠正措施计划

### 4.1 立即纠正措施

1. 立即停止使用过期的《无菌包装操作规程》

2. 补充完善灭菌记录中的缺失信息

3. 暂停使用校准过期的设备EQ-007

### 4.2 纠正措施完成时限

| 措施项 | 责任部门 | 完成时限 | 状态 |

|--------|----------|----------|------|

| 文件评审 | 质量部 | 2026年03月30日 | 待完成 |

| 记录补充 | 生产部 | 2026年03月25日 | 待完成 |

| 设备校准 | 设备部 | 2026年03月28日 | 待完成 |

| 人员培训 | 人力资源部 | 2026年04月05日 | 待完成 |

## 5. 预防措施

### 5.1 系统性改进

1. 建立文件评审电子提醒系统

2. 完善记录控制培训计划

3. 实施设备校准预警机制

### 5.2 验证方法

1. 文件评审：通过内部审核验证

2. 记录完整性：通过日常质量检查验证

3. 设备管理：通过月度设备状态检查验证

## 6. 跟踪验证

### 6.1 验证计划

**首次验证：** 2026年04月10日

**二次验证：** 2026年05月10日

**关闭验证：** 2026年06月10日

### 6.2 验证标准

1. 所有文件均处于有效版本状态

2. 生产记录完整率100%

3. 关键设备校准状态100%有效

## 7. 批准签字

**审核员签字：** ____________________

**日期：** ____________________

**责任部门负责人签字：** ____________________

**日期：** ____________________

**质量负责人签字：** ____________________

**日期：** ____________________

---

## 附录：相关法规条款

1. **ISO 13485:2016 条款4.2.4** - 文件控制

2. **ISO 13485:2016 条款4.2.5** - 记录控制

3. **ISO 13485:2016 条款7.5.1** - 生产和服务提供的控制

4. **YY/T 0287-2017** - 医疗器械质量管理体系用于法规的要求

---

*文档生成时间：2026年03月23日*

*仅供测试使用*