外部审核不符合项 (NC) 报告与整改方案
审核类型：MDR CE 认证年度监督审核

===============================================================================
整改方案与行动计划
===============================================================================

一、总体要求
1. CAPA编号：CAPA-2026-NB-001
2. 审核类型：MDR CE认证年度监督审核
3. 审核日期：2026年03月
4. 整改完成时限：
   - 严重不符合：30天内完成整改并提供证据
   - 轻微不符合：45天内完成整改并提供证据
5. 验证要求：所有整改措施需提供客观证据，包括修订的文件、培训记录、实施证据和有效性验证报告

二、NC-2026-01 整改方案（严重不符合）
1. 根本原因分析：
   - 软件变更控制流程不完善，缺乏软件更新的风险评估要求
   - 研发与质量部门沟通机制不健全

2. 立即纠正措施（1天内完成）：
   - 暂停v2.1.0版本软件的进一步分发
   - 通知已安装用户潜在风险并制定临时控制措施
   - 启动紧急风险评估会议

3. 纠正措施（15天内完成）：
   - 更新风险管理文档RM-X100-02，补充软件变更风险评估
   - 重新评估输出功率异常波动的风险，制定相应的风险控制措施
   - 验证控制措施的有效性

4. 预防措施（30天内完成）：
   - 修订《软件变更控制程序》，增加风险评估要求
   - 建立软件更新风险评估检查表
   - 对研发人员进行风险管理专项培训

5. 负责部门：
   - 主责部门：研发部
   - 监督部门：质量部
   - 配合部门：临床部、法规部

6. 验证方法：
   - 检查更新的风险管理文档
   - 审核修订后的软件变更控制程序
   - 检查培训记录和考核结果

三、NC-2026-03 整改方案（轻微不符合）
1. 根本原因分析：
   - PMS计划模板不完善，缺乏对主动数据收集的具体要求
   - 临床人员对MDR PMS要求理解不深入

2. 立即纠正措施（7天内完成）：
   - 修订PMS-PL-001文件
   - 明确主动数据收集的具体要求

3. 纠正措施（30天内完成）：
   - 补充主动数据收集的具体方法（文献检索、专家咨询、临床研究等）
   - 明确数据收集频率（每季度/半年/年）
   - 定义需要监控的具体临床指标和警戒线

4. 预防措施（45天内完成）：
   - 建立标准化的PMS计划模板
   - 制定《高风险产品PMS计划编写指南》
   - 对临床人员进行MDR PMS要求专项培训

5. 负责部门：
   - 主责部门：临床部
   - 审核部门：质量部
   - 配合部门：法规部、市场部

6. 验证方法：
   - 检查修订后的PMS-PL-001文件
   - 审核PMS计划模板和编写指南
   - 检查培训记录和考核结果

四、CAPA跟踪与验证
1. 建立CAPA跟踪表，每周更新进度
2. 质量部负责监督整改实施情况
3. 整改完成后，由质量经理组织验证
4. 验证通过后，提交整改证据给NB机构
5. 定期回顾CAPA有效性，确保问题不复发

五、责任分配与时间表
1. 项目负责人：质量总监
2. 执行负责人：
   - NC-2026-01：研发总监
   - NC-2026-03：临床总监
3. 关键里程碑：
   - 第1周：完成根本原因分析
   - 第2周：制定详细整改计划
   - 第3-4周：实施纠正措施
   - 第5-6周：实施预防措施
   - 第7周：完成验证和总结

六、预期成果
1. 完善的风险管理体系
2. 健全的软件变更控制流程
3. 符合MDR要求的PMS计划
4. 提升团队法规意识和执行能力
5. 确保产品持续符合CE认证要求

===============================================================================
审核发现的不符合项
===============================================================================

NC-2026-01 (严重不符合 / Major)
涉及条款：ISO 14971:2019 第 7.1 条 / MDR 附录 I 第 3 条
不符合描述：审核员抽查了型号为 X-100 的高频电刀的风险管理文档（编号 RM-X100-02）。发现在最近一次的软件更新（版本 v2.1.0，涉及功率输出算法调整）后，制造商未能在风险分析（FMEA）中评估由于新算法导致输出功率异常波动的潜在风险。缺乏对新引入软件风险的识别和控制措施的客观证据。

NC-2026-03 (轻微不符合 / Minor)
涉及条款：MDR 第 83 条及附录 III
不符合描述：上市后监督（PMS）计划（PMS-PL-001）中，被动数据收集（如客诉）描述完善。但在主动数据收集（Proactive data gathering）部分，仅泛泛提及"将关注行业数据库"，未针对该特定高风险植入器械明确主动收集数据的具体方法、频率以及需要监控的具体临床指标，不符合 MDR 对 PMS 计划的详细要求。

报告编制：质量部
审核：质量总监
批准：总经理
日期：2026年03月21日 审核类型：MDR CE 认证年度监督审核 [AI 批注: 将文档标题扩展为"报告与整改方案"，并在开头添加完整的整改方案部分，然后列出原有的不符合项，形成完整的CAPA文档。]

NC-2026-01 (严重不符合 / Major) 涉及条款：ISO 14971:2019 第 7.1 条 / MDR 附录 I 第 3 条 不符合描述：审核员抽查了型号为 X-100 的高频电刀的风险管理文档（编号 RM-X100-02）。发现在最近一次的软件更新（版本 v2.1.0，涉及功率输出算法调整）后，制造商未能在风险分析（FMEA）中评估由于新算法导致输出功率异常波动的潜在风险。缺乏对新引入软件风险的识别和控制措施的客观证据。

NC-2026-02 (轻微不符合 / Minor) 涉及条款：MEDDEV 2.7/1 Rev 4 第 8 节 / MDR 附录 XIV 不符合描述：在抽查心脏起搏器电极导线的临床评价报告（CER-2025-V2）时，文献检索策略记录不完整。报告中列出了最终纳入的 15 篇临床文献，但未提供明确的文献纳入和排除标准（Inclusion/Exclusion Criteria），也未记录在 PubMed 等数据库中使用的具体布尔逻辑检索词，导致临床数据的收集过程无法完全复现。

NC-2026-03 (轻微不符合 / Minor) 涉及条款：MDR 第 83 条及附录 III 不符合描述：上市后监督（PMS）计划（PMS-PL-001）中，被动数据收集（如客诉）描述完善。但在主动数据收集（Proactive data gathering）部分，仅泛泛提及“将关注行业数据库”，未针对该特定高风险植入器械明确主动收集数据的具体方法、频率以及需要监控的具体临床指标，不符合 MDR 对 PMS 计划的详细要求。